QIAGEN多重PCR试剂盒（Multiplex PCR kit）( Cat. 206143, 206145) 需置于–20°C保存，请在收到产品后立即放入冰箱冷冻室。

此手册为简易说明书，如果需要更多详细产品信息请至www.qiagen.com/handbooks下载本产品的操作手册QIAGEN Multiplex PCR Handbook。

如需要技术支持可拨打免费技术服务热线800 988 0325 或 400-880-0325咨询。

实验前注意事项

■  根据产物大小（见表1）选择最适合的方案。除本手册提供的2个方案以外，我们还研发了以下应用的流程：10个产物以上的多重PCR分析；长扩增子（≥1.5 kb）；敏感型多重PCR；转基因检测；生物或微生物基因修饰检测；基因表达定量或半定量分析；外显子特异PCR。详情可参阅操作手册QIAGEN Multiplex PCR Handbook。

表1 根据扩增产物大小选择方案

| 扩增产物大小 | 对应方案 |
| --- | --- |
| 不超过1.5 kb | 方案一：标准多重PCR |
| 0.05-0.5 kb （如微卫星或小扩增子） | 方案二：微卫星位点或小扩增子多重PCR |

■  在把多重PCR各引物对混合前必须经过分别单独PCR的测试。

■  引物混合液中各引物的摩尔浓度需一致。请使用TE稀释引物，并分装后保存于–20°C，避免反复冻融。

■  荧光染料标记的引物必须始终放在暗处保存。

■  各扩增产物的大小应有明显区别以便下游检测。

■  请勿更改手册中的PCR循环条件

■  如果要使用已建立多重PCR体系，请结合使用原体系中的退火温度和本手册中循环条件。

■  退火时间必须设定为90s.

■  为了得到理想结果，我们推荐引物的Tm>68°C

■  所有引物的浓度需一致（0.2μM）。

■  PCR反应过程必须以95°C 15 min起始，以激活热启动酶。

■  试剂盒中提供了Q-Solution，可以改善某些有复杂二级结构或高GC含量模板的扩增效果。如果针对特定的引物—模板第一次使用Q-solution，请务必做不使用Q-solution的平行试验。

方案一：标准多重PCR(不超过1.5 kb)

- 将2× QIAGEN多重PCR预混液（2x QIAGEN Multiplex PCR Master Mix）、模板DNA、无RNA酶水、引物以及Q-solution（可选）从冰箱中取出解冻。使用前请混匀。

- 按表2准备反应混合液。

注：反应混合液通常包含了除模板外所有多重PCR反应需要的成分。为了应对吸液枪粘附液体所造成的误差，请比实际需要量多预备10%的反应混合液。

- 轻轻吹打反应混合液数次以充分混匀。将反应混合液按需要的体积分装到PCR管中或PCR板中。反应准备过程不必在冰上进行。

- 将DNA模板（50μl反应体系不大于1μg）加入每个PCR管或孔中。如果进行的是多重反转录PCR，则将反转录产物加入对应管中，加入反转录产物的体积不能超过PCR反应体系的10%。

- 按表3中的反应条件设置PCR仪。

- 放入PCR管或PCR板，按表3条件开始反应。

注：扩增后的样品可在2-8°C保存过夜或在-20 °C长期保存。

- 用适当的检测系统分析样品。检测需要PCR产物的量取决于检测系统以及每个检测样品本身。

表2 多重PCR反应体系

| 成分 | 体积/反应 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2x QIAGEN Multiplex PCR Master Mix | 25 μl | 1x* |
| 10x primer 混合物(每条2 μM ) | 5 μl | 每条引物0.2 μM |
| 无RNA酶水 | 可变 | - |
| 可选：5x Q-Solution† | 10 μl | 1x |
| 模板DNA(步骤4加入) | 可变 | 每反应不超过1 μg |
| 反应总体积 | 50 μl |  |

* 含3 mM Mg2+

† 适用于高GC含量区域或复杂二级结构模板

表3 标准多重PCR循环条件

| 设置 | 时间 | 温度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始热激活 | 15 min | 95°C | 激活热启动酶 |
| 三步法循环： 变性 | 30 s | 94°C | 请勿超过此温度 |
| 退火 | 90 s | 57-63°C | 通常推荐使用60°C，如果引物最低的Tm低于60°C，可使用57°C |
| 延伸 | 90 s | 72°C | 推荐产物长度最大不超过1.5 kb。* |
| 循环数 | 30-45 |  |  |
| 最终延伸 | 10 min | 72°C |  |

* 如果产物大于1.5 kb，可将延伸时间增加到2 min

方案二：微卫星位点或小扩增子（不超过0.5 kb）多重PCR

- 同方案一的步骤1,2,3,4。

- 按表四设置PCR反应条件。

- 放入PCR管或PCR板，按表4条件开始反应。

注：扩增后的样品可在2-8°C保存过夜或在-20 °C长期保存。

- 同方案一步骤7。

表4 微卫星位点或小扩增子多重PCR循环条件

| 设置 | 时间 | 温度 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始热激活 | 15 min | 95°C | 激活热启动酶 |
| 三步法循环： 变性 | 30 s | 94°C | 请勿超过此温度 |
| 退火 | 90 s | 57-63°C | 通常推荐使用60°C，如果引物最低的Tm低于60°C，可使用57°C |
| 延伸 | 60 s | 72°C | 推荐产物长度最大不超过0.5 kb。 |
| 循环数 | 25-40 |  |  |
| 最终延伸 | 30 min* | 60°C |  |

* 使扩增产物末端生成A-突出，以便下游使用毛细管电泳或凝胶DNA测序仪进行高分辨率分析